智能温湿度数据分析系统

ZCLOG Analysis

Version: 2.3

用户手册

目录

目录	0

1. 软件的安装与卸载	2

1.1 软件安装	3

1.1.1 ZCLOG Analysis程序安装	3

1.2 软件卸载	9

1.2.1 ZCLOG Analysis卸载	9

2. 登录与功能模块介绍	10

2.1 设备管理	12

2.1.1 设备列表	12

2.1.2 参数设置	14

2.1.3 数据下载	15

2.1.4 数据显示	18

2.1.5 恢复出厂	18

2.1.6 通讯设置	19

2.1.7 审计日志	19

2.2 数据管理	20

2.2.1 布点图	20

2.3 信息设置	21

2.3.1 系统设置	21

2.3.2 用户管理	22

2.4 帮助	24

2.4.1 帮助文档	24

2.4.2 联系我们	24

温馨提示

1．运行本软件的计算机显示分辨率最好不要低于1280800。若计算机当前设置的分辨率低于1280800，会给您在操作使用过程中的人－机交互带来不便。为保证优良的界面交互品质，请最好将计算机的显示分辨率调整至1280800以上。

2．本软件需要配合智测298系列的温湿度记录仪、USB转COM通信驱动程序、Office文本编辑工具（ Microsoft office2010以上版本）、PDF阅读器及方正字库等辅助软件支持，请您在启动运行本软件之前按要求安装好这些必须的辅助软件。

3．使用前，请您详细阅读本手册并按手册中相关说明进行操作；使用过程中用鼠标左键点击界面上的［帮助］可获得及时帮助。

4．手册中凡用‘’圈起的表示菜单，凡用［］圈起的表示按纽，→表示连续动作。

5.本软件含有符合验证功能的相关设置，包括FDA符合性设置、灭菌验证参数设置等功能。

6．本软件采用登录名+密码方式进行权限管理和安全防护，请在初次登陆后更改您自己的密码并牢记，其他需求请联系我们。

- 软件的安装与卸载

- 1.1 软件安装

    - ZCLOG Analysis程序安装

系统支持：xp、Win 7 、Win10（注意：Win10专业版除外）。

找到“ZCLOG Analysis setup.exe”程序，双击后出现下图。文件目录可以修改，也可以使用默认，然后点击‘Next’！

建议勾选“创建桌面图标”选项，然后“Next”；

选择“Install”进行安装；

弹出下图对话框后点击“Finish”，软件主体的程序安装就完成了。

最后，在正式使用软件之前，还需安装一下298记录仪的驱动程序，驱动程序文件名称“298系列记录仪通讯驱动.rar”，可以在我们的官网下载，下载后解压到指定文件夹目录下以备用。请将298设备使用通讯线连接到电脑上，初次使用时，打开电脑的设备管理器，查看“端口”信息，可以看到如下图所示，“FT232R USB UART”，

这表示第一次使用298设备，需要安装驱动程序。请参考以下步骤进行驱动安装。

Step 1: 右键选中“FT232R USB UART”并选择“更新硬件驱动程序”，找到之前解压的“298系列记录仪通讯驱动”文件夹中的驱动程序。首先安装“ftdibus.inf”,

至此，“fidibus.inf”程序已安装完成，如上图所示，此文件对应的驱动位置是“通用串行总线控制器”下的“USB Serial Port”。

Step 2：然后接着同样步骤安装“ftdiport.inf”程序文件。右键带感叹号的“USB Serial Port”，按照图示说明进行安装。

完成之后，设备管理器界面如上图所示，我们的驱动程序包含两个驱动文件，一个是对应“通用穿线总线控制器”下的“USB Serial Port”，另一个是对应的“端口”下的“USB Serial Port”。只用这两个安装都安装成功了，设备的驱动才算安装正常。然后您就可以在软件中正常使用我们的记录仪设备了。

- 1.2 软件卸载

- 1.2.1 ZCLOG Analysis卸载

“控制面板”—“ 程序”—“程序卸载”，找到“ZCLOG Analysis”，选中右键“删除/卸载”。

或者打开软件的文件目录，找到并且点击unins000.exe进行软件卸载，如下图所标注：

注意：此卸载过程不会卸载安装时添加的相关组件，如果需要卸载相关组件，单独卸载每一个组件即可。

注：本软件支持的记录仪及型号如下所示

温湿度记录仪型号：   298温湿度记录仪

- 登录与功能模块介绍

运行软件（如果安装过程中没有勾选‘生成桌面快捷方式’，需从开始菜单-->所有程序里找到ZCLOG Analysis，）出现如下图所示的注册窗口：

点击获取机器码后复制机器码发送与我司获取注册码，获取后粘贴到该界面后点击注册，并提示注册成功。如下图所示：

点击注册后出现如下图所示的初始窗口：

输入正确的账号密码后(默认用户名为admin，密码为1），进入到软件的主界面，软件主要分为设备管理-数据管理-信息设置-帮助四大功能模块，每个模块下有自己对应的功能。软件中心位置为显示的主界面，下方信息栏信息分别是当前登录用户，登陆用户权限，软件版本号和当前时间。

- 2.1 设备管理

- 2.1.1 设备列表

所有的记录仪第一次使用时都需要进入‘设备管理’‘设备列表’进行设备信息登记，初始界面如图所示：

左上角下拉框选择当前设备连接的端口号，点击添加设备。设备可添加298HT、298HT/Wifi两种类型。如果串口号正确，会弹出一个消息框提示连接成功，是否添加设备？点击‘是’设备就会被自动添加到设备列表，点击‘否’则退出。如果串口号不正确，会弹出一个连接失败的弹窗警告，重新选择正确的串口号添加即可，下图为添加成功之后的界面。

如果需要删除已经添加的设备，选中所要删除的设备，点击删除按钮，在弹出的确认是否删除提醒框选择是即可删除。

- 2.1.2 参数设置

进入‘设备管理’‘参数设置’，设置记录器的运行参数。在上方设备列表选择要设置的记录仪，在下方信息框输入对应的信息。

探头类型：温度（双通道）、温湿度（一体式）；

温度单位：℃\℉；

温度上下限：设置温度的超限值，超限后记录仪会红灯闪烁进行提示；

湿度上下限：设置湿度的超限值，超限后记录仪会红灯闪烁进行提示；

开始时间：勾选后可以设置记录仪指定时间开始采集，当你需要设置一批记录仪同时采集时，建议勾选此功能进行定时采集设置。

采集时长：记录仪单通道最多允许设置30000组数据，所以这里软件会根据采集时长和采集间隔判断设置的时长是否超限。

采集间隔：6S至240H；

USB设置：通过USB连接的，在输入好相关参数后，点击“USB设置”按钮，开始对选中的记录仪进行参数设置。

wifi云设置：通过wifi进行通讯的，在参数输入好后点击“wifi云设置”按钮，开始对选中的记录仪进行参数设置。如果是首次使用设备的wifi

设置，需要先在设备管理里的通讯设置菜单连接wifi，再返回参数设置里进行wifi云设置，如下图：

- 2.1.3 数据下载

进入‘数据管理’‘数据下载’，可以通过USB和云服务器两种方式下载并查看记录仪采集的数据。

选择序列号、串口号、起始结束时间后，点击下载，下载完成后会弹出下载完成的提示框（下载时根据数据数量需要一定的下载时间，请耐心等待下载完成提示框再操作）。

点击查阅按钮，界面就会显示出相应的数据。

采集的数据可以以趋势图的形式展现出来，也可以多个记录仪数据在一个趋势图界面合并展现出来（展现多个记录仪数据，记录仪数据的开始时间需要一致），具体操作为：

1.下拉框选择要下载的记录仪，点击下载，下载成功后，首先软件将数据保存到数据库中；

2.查询数据，可以设置查询数据的起始和结束时间，不设置则默认全部查询并在下方列表显示；

3. 如需导出报表，首先点击“合并到报表”按钮，如果您有多个记录仪，需要进行数据合并，也在选择对应的记录仪后点击“合并到报表”然后在进行导出工作。

4. 打开趋势图，如需在报表中显示趋势图，请点击“插入到报表”按钮。本趋势图采用双坐标轴且不同颜色的线条绘制，左边代表通道一数据，右边代表通道二数据。下部坐标轴为时间轴，顶部有线条颜色说明，可以根据线条颜色说明查看线条数据。

趋势图操作：鼠标滚轮控制趋势图的放大缩小操作，鼠标滚轮上滚动趋势图放大，鼠标滚轮下滚动趋势图缩小，键盘方向键控制趋势图上下左右移动，可以更方便的查看某一段数据。 点击还原按钮趋势图还原到开始状态。

如只查看某一段数据的趋势图可以直接输入起始结束时间进行查看，如下图:

5.导出

可以指定文件位置，导出PDF格式的文件，数据无法修改，进一步确保数据安全性和可靠性。报表导出：当需要把浏览的数据导出到报表时，先在数据下载界面指定记录仪和起止时间，点击查阅浏览到指定的数据，然后点击添加到趋势图-打开趋势图-插入到报表（不进行这个步骤报表里会缺少趋势图图片），再在数据下载界面点击导出按钮，选择要保存的位置和取文件名，点击确定等待即可，弹出导出成功的提示框代表导出成功，可以在保存的位置查看。

- 2.1.4 数据显示

进入‘设备管理’‘数据显示’，软件会自动从服务器获取wifi版本记录仪的当前状态并显示出来，主要包含设备信息，温度湿度信息，所设置的温度上下限，以及最高温度和最低温度、超过限制报警次数等数据。

此界面只供直观的显示连接的记录仪信息，无需进行操作。

- 2.1.5 恢复出厂

点击‘恢复出厂’按钮，软件进入恢复出厂界面，供记录仪恢复出厂设置使用。上方设备列表栏选择需要恢复出厂设备的设备，点击恢复出厂按钮即可把当前所连接的记录仪恢复出厂设备（谨慎使用）.

- 2.1.6 通讯设置

此功能针对WIFI式记录仪，首先选择串口号后输入wifi名称和密码点击确定。

- 2.1.7 审计日志

该功能针对使用人员在本软件进行的操作会记录下来并且可供查看。点击‘审计日志’按钮进入到审计日志界面，选择所有查看日志的起始和截止时间，也可以根据操作类型和操作者进行精确搜索（操作类型包含登录、参数设置、信息设置等）不填默认搜索全部。

下载：可以将日志记录以PDF格式文件导出指定位置。

- 2.2 数据管理

- 2.2.1 布点图

进入‘数据管理’‘布点图’ 进入到布点图界面，以图片的形式直观的显示记录仪摆放位置。

如果需要新建布点图，点击新建布点图按钮，选择布局图片，点击确认把该布局图片设为背景，在弹出的文字框输入布点图项目名称，点击保存即可。如果需要添加设备，点击新增设备按钮，界面左上方出现一个迷你的设备图片，鼠标左键点击拖动设备图摆放在合适的位置，点击保存。如果需要新增多个设备，重复新增设备-保存的操作，软件点击一次新增设备只可添加一个设备，摆放正确并且保存后才可新增新的设备。

输入项目名保存之后可通过循环2-4新增设备。

如果需要打开以保存过的布点图，左上角下拉框选择需要打开的布点图，打开之后可通过循环2-4新增设备。

- 2.3 信息设置

- 2.3.1 系统设置

通过‘信息设置’-‘系统设置’可以设置系统参数，包含公司名称、自动备份和界面中英文切换。公司名称会显示在报表数据头部。自动备份为系统根据设置的路径和周期自动备份数据以防数据丢失，如果需要自动备份数据，勾选上自动备份选择框，选择备份位置和备份周期，系统将会按照设置自动备份数据。最下方切换界面中英文显示（设置完需重启软件主界面才会生效）

- 2.3.2 用户管理

通过‘信息设置’-‘用户管理’可进入到用户管理界面，如图所示

界面中间为用户列表框 展示当前所有用户。管理员可以通过选中用户点击删除按钮删除该用户，通过双击该用户修改用户信息，也可以点击添加用户添加新用户。主管可以修改删除非管理员用户，普通用户只能修改自己用户信息。

删除用户：选中要删除的用户，点击删除按钮即可删除。

添加用户：点击添加用户按钮进入到添加用户界面，如图：

图上所示为添加用户所需信息，注：

1.管理员可以给用户赋予所有权限，主管无法赋予管理员权限。

2.验证人签名和审核人签名会在导出报表时自动添加到报表签名处。

3.提示问题会在遗忘密码时在登陆界面点击找回密码时使用

修改用户信息：双击用户可修改选中用户的信息，信息只可修改部分不可全部修改 如图

管理员可以选择锁定该用户禁止该用户登录。

每个用户密码有180天有效期，可以通过修改密码重置密码有效期，如密码到期可联系管理员修改密码解锁。

- 2.4 帮助

- 2.4.1 帮助文档

点击帮助文档可进行查看软件说明书。

- 2.4.2 联系我们

在软件的安装和使用过程中，如果您遇到任何问题，欢迎联系我们公司。

合肥智测电子有限公司

网址：http://www.zhice-elec.com/

客服QQ：3241802098

产品咨询:400-1898661服务热线:0551-62550504

电子邮箱:info@zhice-elec.com

公司地址:合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D7、D12栋