PCR仪校准系统

V1.2

用户手册

合肥智测电子有限公司

目录

一、	软件概述	2

1.1	软件用途	2

1.2	软件运行	2

1.3	软件系统配置	2

1.4	软件说明	2

二、	软件使用说明	3

2.1	软件安装	3

2.1.1	开始安装	3

2.1.2	安装Fluke串口通信的驱动软件	7

2.2	软件操作指南	10

2.2.1	登录	10

2.2.2	PCR仪管理	11

2.2.3	测温仪管理	12

2.2.4	探头管理	13

2.2.5	循环文件	14

2.2.6	布点图	15

2.2.7	设备校准	16

2.2.8	数据导出	17

2.2.9	用户管理	18

2.2.10	审计日志	20

2.2.11	关于	21

2.2.12	系统设置	21

三、联系我们	22

# 软件概述

## 软件用途

本软件开发是针对智测1611-PCR测温仪开发的用于测量PCR仪温度、PCR仪校准的工业控制性软件。操作人员可以通过操作软件轻松地完成PCR仪的校准、温度的实时采集、温度的存储等工作。其提供的报表、波形图很直观地显示了各个温度点各个时间的温度变化情况。

## 软件运行

本软件运行在PC 及其兼容机上，使用WINDOWS操作系统，在软件安装后，直接点击相应图标，就可以显示出软件的主菜单，进行需要的软件操作。

## 软件系统配置

您的软件安装U盘中一般会包含下图中的一些文件。其中“PCRCal_V1.2_Setup.exe”程序是软件的安装程序。您也可以联系我们远程支持，我们会有专业的技术人员为您远程安装软件。

# 软件使用说明

## 软件安装

    - 开始安装

以下为安装步骤，双击软件安装包打开安装程序，出现以下界面，选择您需要使用的安装语言。

点击【确定】，将出现以下界面：

点击下一步进行接下来的配置；

在当前界面进行软件安装路径的配置，选择好软件安装路径后点击下一步：

在当前界面进行开始菜单的快捷方式的创建，默认即可，点击下一步进行接下来来的配置：

当前界面是快速运行栏的快捷方式的创建，根据使用场景选择，然后直接点击下一步进入到下一个界面：

这个界面是安装前的确认界面，确认安装信息的准确性，如果确认无误的话点击安装进行软件的安装工作：

主程序安装完成后，请根据需要进行相关组件的安装。组件程序会自动保存到软件安装目录下的data文件夹里，如果后期程序缺失或者损坏，可以在此处重新安装，包括VC运行库、1611驱动、加密狗驱动。

软件安装完成后，需要进行以下设置，否则软件可能无法正常使用：

右键桌面软件图标-属性-兼容性，勾选“以管理员身份运行此程序”；

## 软件操作指南

    - 登录

运行桌面上的PCR软件，出现如下图所示的初始窗口：

软件初始化结束后进入注册界面，如下图所示：

需复制机器码发送与我司获取注册码，获取后粘贴到该界面后点击注册，如下图所示：

点击注册后进入登录界面，如下图所示：

在用户登录界面输入用户名与用户密码进行登录。初始账户admin，初始密码：123456；如果忘记密码则点击忘记密码按钮回答设置的问题答案进行密码的找回。

注意：如果连续输错3次密码当前用户将会被锁定。

    - PCR仪管理

点击登录按钮后，进入PCR仪管理界面，如下图所示：

添加设备信息：将设备信息栏中的数据填写完整，点击添加按钮，设备信息会保存到软件中，后期无需重复添加，直接选择使用。新添加的设备不用设置校准状态、校准日期与复校日期，默认为未校状态。当选择当前设备校准时会自动添加校准日期与复校日期，并更改校准状态。每次打开软件时会自动更新设备的校准状态，如果设备过期未校，则会红色提示设备未被校准。

修改设备信息：双击表格中已添加的设备信息，设备信息显示在设备信息栏中，直接修改对应的数据，点击修改按钮进行修改。

删除设备信息：双击表格中已添加的设备信息，点击删除按钮，选中的设备信息会被删除。

备注：删除的信息不能恢复，请谨慎删除。

    - 测温仪管理

点击测温仪管理进入到标准器管理界面，如下图所示：

添加测温仪信息：将测温仪信息栏中的数据与参数设置栏中的数据填写完整，点击添加按钮，测温仪信息会保存到软件中，后期无需重复添加，直接选择使用。

修改测温仪信息：双击表格中已添加的测温仪信息，测温仪信息显示在测温仪信息栏中，直接修改对应的数据，点击修改按钮进行修改。

删除测温仪信息：双击表格中已添加的测温仪信息，点击删除按钮，选中的测温仪信息会被删除。

备注：删除的信息不能恢复，请谨慎删除。

通信设置：首先设置设备连接的方式为网络连接还是串口连接，进入对应界面后分别输入对应的参数进行设置，点击测试按钮测试设备是否连通，确定联通后点击保存按钮保存参数。

    - 探头管理

点击探头管理，弹出如下图所示界面：

探头详情：通过双击探头信息，会弹出一个窗口，会详细显示当前探头文件的信息，包括探头文件编号，探头文件名称，当前探头文件一共设置了多少个探头，每个探头的通道信息及参数值，探头文件的设置时间。

探头添加：点击添加按钮，进入探头添加窗口，输入探头文件的编号，名称，在下面设置通道的详细信息，如果探头的参数都一样，可以在添加个数上直接输入添加的个数，点击设置按钮可一次设置多个通道。设置好对应参数都可以点击添加按钮进行保存。

删除探头信息：双击表格中已添加的探头信息，点击删除按钮，选中的探头信息会被删除。

    - 循环文件

点击循环文件，弹出如下图所示界面：

循环文件详情：通过双击循环文件信息，会弹出一个窗口，会详细显示当前循环文件的信息，包括循环文件编号，循环文件名称，当前循环文件一共设置了多少个步骤，每个步骤的信息及参数值，循环文件的设置时间。

循环文件添加：点击添加按钮，进入循环文件添加窗口，输入循环文件的编号，名称，在下面设置步骤的详细信息，点击添加按钮为添加新的步骤，点击设置为修改当前步骤，删除按钮为删除当前步骤，设置好对应参数都可以点击保存按钮进行保存。

删除循环文件：双击表格中已添加的循环文件，点击删除按钮，选中的循环文件会被删除。

    - 布点图

点击布点图，进入如下图所示界面：

布点图查看：通过双击布点图名称，会图片显示区域更新布点图。

布点图添加：点击添加按钮，进入布点图添加窗口，输入布点图的名称，探头的个数与布局，点击确定按钮，会生成一个空白的布点图信息，通过鼠标在布点图上点击来进行探头位置的选择，设置好布点图的探头位置后关闭当前布点图，布点图就会显示在布点图的添加界面中，点击保存按钮则布点图将会被保存在当前电脑中。

布点图删除：双击表格中已添加的布点图，点击删除按钮，选中的布点图会被删除。

    - 设备校准

点击设备校准，进入如下图所示界面：

设备选择：首先选择需要校准的PCR仪，再选择需要使用的测温仪与对应的标准器文件、布点图。在选择布点图的时候需要注意布点图中设置的探头数量要与标准器的探头数量一致。

校准方式：出具校准证书需要进行三个校准，分别为均匀度校准、升降温校准与样本线性校准。其中样本线性校准为用户主动填写参数，选中样本线性校准后会在校准结束时弹出窗口给用户输入样本线性的数据。其均匀度校准与升降温速率校准如不选中，导出的报表中当前项则为空。当单独勾选均匀度校准，最后的校准证书和校准记录中只会填充均匀性相关的计算参数；当单独勾选升降温速率校准，最后的校准证书和校准记录中只会填充升降温速率的结果；如果同时勾选均匀度和升降温速率校准，最后的报告会同时填充均匀性数据和升降温速率数据。

需要注意的是：校准结果的计算会依据循环文件设置的信息，所以校准方式必须与选择的循环文件相对应。以均匀性校准为例：软件中有效数据的判定为：偏差在设定温度点±3℃以内，并且温度稳定性满足稳定性指标要求，稳定性指标默认为0.1℃。如果您的设备已稳定，但是稳定性指标不满足0.1以内，可以在后面的报告导出时重新设置稳定性指标。比如您设置的循环文件为30℃（3min）-60℃（3min），那么实际采集的温度也必须为这个温场温度的环境，如果您的实际测温全是50℃，那么在计算结果时无法找到循环文件中温度点对应的有效数据，会导致导出报告失败。争对升降温速率的校准其对应的循环文件必须为三个点，有升温和降温两个过程，且温度设定的间隔需超过10，以循环文件45-95-55为例，升温时软件会截取50~90作为升温段进行升温速率计算，降温时截取90~60段作为降温速率计算依据。如果您的循环文件设置不满足上述要求，在导出校准报告或者校准记录时可能会出现校准失败的情况。

当同时勾选均匀度和升降温速率校准时，软件按照一个项目下，连续两次采集的方式进行数据采集。首先会进行均匀度校准；等均匀度校准结束后，需要再次设置升降温速率的启动时间等参数，结束后软件会将数据整合导一个项目下，在报表界面即可查看完整的数据，同时生成的校准证书和校准记录中，就会同时填充均匀性数据和升降温数据。

校准设置：校准开始前必须填写此次校准的项目名称，送检单位，并要输入测温仪开始采集温度的开始时间，开始时长，采集的间隔。其中启动时间不能小于校准开始时间。再将开始校准时的环境温度，大气压、环境湿度、校准人员与核验人员填写完成，即可点击开始校准进行校准。

    - 数据导出

点击数据导出，弹出如下图所示界面：

查询：通过输入项目名称查询已经校准成功的数据，此查询支持模糊查询，输入项目名称中关键字点击查询按钮即可。

数据查看：双击项目其项目校准过程成报存的温度数据将显示在图表中，在未选择项目时，图标设置不能使用，只有选择项目后，才能对趋势图进行时间轴与温度轴进行设置，并可添加时间轴标注线与温度轴标注线。

校准证书和校准记录：点击校准报告按钮，将保存的温度数据按照循环文件步骤进行分析，生成对应的报表数据，其导出格式可通过系统设置进行设置。需要注意的是，校准报告和校准记录中在校准均匀性参数时，需要自动查找保温阶段的有效数据，软件默认是稳定阶段内波动不超过0.1即认为已经稳定且数据有效。如果您的项目种包含“均匀度校准”，那么此处生成校准证书或者校准记录时会显示下图界面，软件会根据默认指标自动获取每个校准温度点对应的有效数据范围，并以时间轴显示。如果软件自动识别的时间段较为准确，您可以直接点击确定，继续生成校准证书或校准记录即可。如果您觉得自动获取的时间段不合理或者计算出的均匀度数据不够准确，您可以在此界面减小稳定指标数值，然后点击刷新，软件会根据新的稳定指标重新自动识别每个校准温度点对应的时间段。如果刷新后提示自动识别失败或者刷新后的时间段仍然不够精确，您可以直接鼠标左键按住拖动时间轴线来调整每个校准温度点的时间范围。此界面支持鼠标滚轮缩放，以方便您更精准的调整时间轴线的位置，双击鼠标左键即可恢复缩放。软件最终将以更新后的时间段范围进行均匀度校准相关参数计算。

如果软件提示“自动识别错误，请手动添加“，将会弹出下图界面，请您手动添加每个校准温度点的起始时间轴线和结束轴线。添加或删除轴线时，自动按照均匀度的校准点信息，依次添加或者删除。全部添加完成后，确定即可继续生成校准证书或者校准记录。添加轴线时，请务必每添加一根轴线，及时拖动调整轴线位置，以免轴线位置重叠导致无法拖动调整。

添加事件轴线时，同时要注意您的轴线需要与实际的校准点匹配，比如上图中第一个校准的时间轴线添加的位置在10℃范围，那么后面在点击确定时软件会提示您的添加的时间轴线与循环文件设置温度点不一致。

此界面仅争对您的校准项目中包含了“均匀度校准”，如果您的校准项目只有“升降温校准”，在导出校准证书或者校准记录时不会弹出此界面。

    - 用户管理

点击用户管理，弹出如下图所示界面：

用户修改：通过双击用户信息，会弹出一个窗口，会详细显示当前用户的信息，包括用户名、用户密码，忘记密码时的问题及答案、用户的状态、用户的权限、用户的有效期与用户备注，点击详细权限按钮还可以进行具体的权限查看与设置。

用户添加：点击添加按钮，进入用户添加窗口，输入用户名，用户密码，忘记密码时的问题及答案、用户的状态、用户的权限、用户的有效期与用户备注后，如有必要可以点击详细权限按钮对用户的具体权限再进行设置。其具体权限由用户权限选项为基本进行限制。

删除用户信息：双击表格中已添加的用户信息，点击删除按钮，选中的用户会被删除。

    - 审计日志

点击审计日志，弹出如下图所示界面：

审计日志查询：选择操作的起始时间与结束时间、操作人、操作类型，其中操作类型支持模糊查询，可以输入操作类型的关键字即可。在点击查询按钮即可筛选结果。

审计日志下载：点击下载按钮，则当前的审计日志信息将会被导出成PDF文档格式进行保存，其支持先进行日志的查询筛选，在进行下载。

    - 关于

此见面电视显示着软件的一下版本信息及公司信息，如在软件使用上有疑问可通过其上显示的信息进行联系或者通过帮助按钮打开其说明书进行了解。

    - 系统设置

点击系统，弹出如下图所示界面：

备份设置：数据库可通过电视自动备份选项进行定时备份，其可以设置其备份的周期与备份的路径，已经设置，其数据库的备份路径与间隔将以设置信息为准。其备份按钮为手动备份方式，点击备份按钮则立即将当前数据库进行备份。恢复按钮则为选择将要恢复的数据进行恢复。

系统参数：对公司名称、显示语言、数据显示精度、温度的单位及报表的导出格式进行设置，点击设置按钮将设置信息同步到软件中。

- 三、联系我们

在软件的安装和使用过程中，如果您遇到任何问题，欢迎联系我们公司。

合肥智测电子有限公司

客服QQ：3241802098

网址：www.zhice-elec.com

电话：400-1898661;  0551-62550504

邮箱:  info@zhice-elec.com

地址：合肥市高新区科技实业园D7栋